Лабораторна робота 12

Визначення показника заломлення рідин за допомогою рефрактометра Аббе

Мета роботи: Знайомство з методом вимірювання показників заломлення твердих і рідких середовищ у монохроматичному світлі.

У роботі використовуються: технічний рефрактометр Аббе; освітлювач;

набір скляних зразків; рідини з невідомими показниками

заломлення (гліцерин, етиловий спирт); дистильована вода.

Теоретичні відомості

Технічний рефрактометр Аббе служить для швидкого (і порівняно грубого) вимірювання показників заломлення рідких і твердих тел. Пристрій рефрактометра Аббе засновано на явищі повного внутрішнього відбиття.

Нехай промінь світла падає на границю розділу двох середовищ із боку  оптично більше щільного середовища (n = n2). Для кутів падіння r, менших граничного rгр, світло частково проникає в оптично менш щільне середовище (n = n1), а частково відбивається. При rгр < r < 90(( переломлений промінь відсутній, і наступає повне відбиття (рис. 1а).

У результаті цього у відбитих променях утвориться границя між світлою областю

(повне відбиття) і півтінню (часткове відбиття). Граничний кут rгр відповідає куту заломлення i = 90(; отже,

sin rгр =   n1/ n2 .	(1)

Знаючи показник заломлення одного з середовищ і визначаючи на досвіді

граничний кут, можна за допомогою виразу(1) визначити показник заломлення другого середовища.

Нехай світло падає на границю розділу з боку оптично менш щільного середовища (рис. 1б).  Залежно від кута падіння промінь у другому середовищі може становити з нормаллю кути, розташовані в інтервалі від нуля до rгр.

Граничний кут заломлення rгр відповідає куту падіння i = 90(  (промінь ковзання). У результаті в заломлених променях утвориться різка границя між світлою й темною областями. Легко бачити, що величина граничного кута й у цьому випадку визначається формулою (1).

При вимірюваннях показника заломлення за допомогою рефрактометра Аббе можна користуватися як методом повного внутрішнього відбиття, так і методом ковзного променя. Оптична схема рефрактометра Аббе й хід променів при вимірюванні показника заломлення рідини по методу променя ковзання показані на рис. 2.

Основною частиною рефрактометра є дві скляні прямокутні призми P1 і P2, виготовлені зі скла з великим показником заломлення. У розрізі призми мають вигляд прямокутних трикутників, розвернутих один до одного гіпотенузами; зазор між призмами становить близько 0,1 мм і служить для розміщення досліджуваної

рідини. Світло проникає в призму P1 через грань bf і попадає в рідину через матову грань ab. Світло, розсіяне матовою поверхнею, проходить шар рідини і під різними кутами падає на грань cd призми P2.

Променю, який ковзає в рідині (i = 90(), відповідає граничний кут заломлення rгр. Заломлені промені з кутами більше rгр не виникають. У зв'язку із цим кут виходу променів із грані ce може змінюватися лише в деякому інтервалі.

Якщо світло, що виходить із грані ce, пропустити через збиральну лінзу Л1, то в її фокальній площині спостерігається різка границя світла й темряви. Границя розглядається за допомогою лінзи Л2. Лінзи Л1 і Л2 утворять зорову трубу, установлену на нескінченність. У їх загальній фокальній площині перебуває зображення шкали величин показника заломлення і покажчики (нитка і перехрестя). У поле зору окуляра Л2 труби одночасно можна побачити тільки частину зображення шкали й частина поля сфокусованих променів, що виходять із призми P2. Якщо обертати систему призм P1 і P2 і, отже, змінювати нахил граничного пучка променів щодо осі зорової труби, тоді можна домогтися, щоб границя світла й тіні виявилася в поле зору окуляра Л2 і збіглася з положенням покажчика. При обертанні системи призм повертається й шкала показників заломлення, установлена на пластині, жорстко пов'язаної із системою призм P1 і P2 (на рис. 2 шкала не показана). Значення показника заломлення рідини відлічується по шкалі на рівні різкої границі світла й тіні.

Якщо джерело світла S не є монохроматичним, то спостережувана в окулярі труби границя світла й темряви часто виявляється розмитої і пофарбованої через дисперсію показника заломлення досліджуваної речовини (тобто через залежність n від довжини хвилі λ). Для того щоб одержати і у цьому випадку різке зображення границі, на шляхи променів, що виходять із призми P2, поміщають компенсатор зі змінною дисперсією. Компенсатор містить дві однакові дисперсійні призми Амічі (призми П1 і П2 на мал. 2), кожна з яких складається із трьох склеєних призм, що володіють різними показниками заломлення й різною дисперсією. Призми розраховуються так, щоб монохроматичний промінь із довжиною хвилі λD = 589,3 нм (середнє значення довжини хвилі жовтого дублета натрію) не зазнавав відхилення.

Промені з іншими довжинами хвиль відхиляються в ту або іншу сторону. (Похідна від показника заломлення по довжині хвилі називається дисперсією показника заломлення) Якщо положення призм відповідає рис. 2, то дисперсія двох призм дорівнює подвоєної дисперсії кожної з них. При повороті однієї із призм Амічі на 180( щодо іншої (навколо оптичної осі) повна дисперсія компенсатора виявляється рівної нулю, тому що дисперсія однієї з призм скомпенсована дисперсією іншої. Залежно від взаємної орієнтації призм дисперсія компенсатора змінюється, таким чином, у межах від нуля до подвоєного значення дисперсії однієї призми.

Для повороту призм друг щодо друга служать спеціальна рукоятка й система конічних шестірень, за допомогою яких призми одночасно повертаються в протилежних напрямках. Обертаючи ручку компенсатора, варто домагатися того, щоб границя світла і тіні в полі зору стала досить різкою. Положення границі при

цьому відповідає довжині хвилі λD, для якої звичайно і приводяться значення показника заломлення.

У деяких випадках, коли дисперсія досліджуваної речовини особливо велика, діапазон компенсатора виявляється недостатнім і чіткою границі одержати не вдається. У цьому випадку рекомендується встановлювати перед освітлювачем жовтий світлофільтр.

Застосовувана в рефрактометрі Аббе поворотна призма П (призма

Дове) дозволяє зробити прилад більше компактним.

Експериментальна установка

Експериментальна установка, призначена для виконання комплексу задач, вказаних на початку даного опису, складається з рефрактометра ИФР-454 з рефрактометричним блоком для вимірювання показників заломлення в діапазоні від 1,2 до 1,7, циркуляційного термостату для перевірки залежності показника заломлення рідини від температури, набору скляних пластин для визначення показника заломлення твердих речовин, освітлювача, набору посудин з розчинами гліцерину у воді різної концентрації та інш.

Рефрактометр ИФР-454 складається з наступних основних частин (рис.3): корпуса 2, зорової труби з окуляром 1 і рефрактометричного блока 3, нижня частина якого є вимірювальною призмою, а верхня – освітлюючою. Рефрактометричний блок жорстко з’єднаний з шкалою відраховуючого пристрою, розташованого всередині корпуса приладу. Щоб знайти межу розділу і сумістити її з перехрестям сітки, необхідно, обертаючи маховичок 8, нахилити рефрактометричний блок до потрібного положення. Для усунення забарвленості спостережуваної границі розділу служить компенсатор. Маховичком 10 можна обертати призми компенсатора одночасно в різні боки, усуваючи при цьому кольорову смужку границі розділу. Досліджувана рідина підсвічується дзеркалом 6 (на рис.3 воно показано в закритому положенні), а шкала показників заломлення – дзеркалом 5. Похибка приладу рівна 5·10-4.

Циркуляційний термостат являє собою нагрівник води, що живиться від мережі, і заповнює замкнутий контур. Циркуляція води забезпечується різницею густин холодної і гарячої води на вході і виході термостату. Канали рефрактометричного блоку є елементами контура.

Контроль температури здійснюється термометром, що поміщується в спеціальне гніздо 7 рефрактометричного блока.

Виконання експерименту

Налаштувати прилад за показником заломлення дистильованої води, який дорівнює 1,33291 при Т = 20(С.

Для цього необхідно:

а) Встановити дзеркало 5 (див. рис.3) по відношенню до зовнішнього джерела світла так, щоб в окулярі 1 спостерігався яскраво освітлений квадрат зі шкалою; обертаючи окуляр зорової труби, сфокусувати шкалу;

б) відтиснувши гачок 9, відвести вгору освітлювальну призму (на рис. 3 вона показана у відведеному положенні) і протерти поверхні вимірювальної і освітлювальної призм ганчіркою, змоченою у спирті; на поліровану грань вимірювальної призми нанести піпеткою 2-3 краплини дистильованої води (при цьому не слід торкатися піпеткою призми, щоб не подряпати її поверхню); повернувши призму Р2 (див. рис. 2) у вихідне положення, направити світло від освітлювача на грань А1С1 верхньої призми (при вимірюванні методом променя ковзання) через відкриту заслонку 4 (див. рис. 5) або за допомогою дзеркала 6 (на рис. 4 позначено 1) – на грань АD нижньої призми (при вимірюванні за методом повного внутрішнього відбивання); в першому випадку повинно бути закрите дзеркало 6, в другому випадку – заслонка 4; дистильована вода повинна заповнити весь проміжок між гранями освітлювальної і вимірювальної призм;

в) обертаючи маховичок 8, добитися появи в полі зору границі розділу світлого і темного полів в окулярі зорової труби; обертанням маховичка компенсатора 10 ліквідувати кольорову смужку границі поділу; з допомогою маховичка 8 встановити по шкалі показників заломлення n=1,333. При цьому границя поділу повинна співпадати з перехрестям штрихів в окулярі;

г) якщо при установці n=1,333 на шкалі границя поділу не співпадає з перехрестям штрихів, то з допомогою спеціального ключа необхідно добитися цього співпадіння (зверніться до лаборанта);

д) зробити 10 вимірювань показника заломлення дистильованої води, Визначити середньоарифметичне значення показника заломлення і середньоквадратичне відхилення за формулою

де  - результат одного вимірювання;  - середньоарифметичне всіх (десяті) вимірювань.

Знайдіть також відносну величину  параметр sx допоможе оцінити відносну похибку подальших вимірювань;

після цього прилад вважається налаштованим і можна приступати до виконання роботи.

Виміряти показник заломлення n десяти розчинів гліцерину у дистильованій воді з відомою концентрацією (С%). Виміряти показник заломлення розчину з невідомою концентрацією. Результати вимірювання занести в табл.2.

| № досліду | Показник заломлення Х | Концентрація Y |
| --- | --- | --- |
| 1 2 … 10 Невідома концентрація |  |  |

Після виконання експерименту необхідно протерти ганчіркою, змоченою спиртом, поверхні вимірювальної і освітлювальної призм. Посудини з досліджуваними розчинами покласти на своє місце .

Обробка результатів експерименту

Побудуйте графік залежності С(п) для відомих концентрацій у вигляді прямій, яка проходить найближче до експериментальних точок.

Знайдіть на прямій концентрацію, яка відповідає показнику заломлення невідомого розчину. Знайдіть дві точки при пневідом + sx/100 і пневідом – sx/100. І оцініть, в яких межах може бути невизначеною невідома концентрація.

Зробить висновки.

Контрольні запитання

- Як побудований рефрактометр Аббе?

- Чому нижню поверхню освітлювальної призми роблять матовою?

- З'ясуйте суть явища повного внутрішнього відбивання.

- Чому виникає райдужне забарвлення межі поля зору в рефрактометрі при  освітленні білим світлом і як його усунути?

- Сформулюйте визначення абсолютного і відносного показника заломлення.

- Яке фізичне явище лежить в основі принципу роботи рефрактометра Аббе?

- Чому робочі призми рефрактометра виготовляють зі скла з якомога більшим показником заломлення?